第二章 采购需求

1、 项目概况
	序号
	要求

	1
	项目属性：货物类

	2
	[bookmark: OLE_LINK19]本项目核心产品为多维度全场扫描激光测振仪、工业高速摄影仪、镀膜机（多家投标人提供的核心产品中任意一个产品品牌相同的，按一家投标人计算）。投标人必须在投标文件中填写所投核心产品的品牌，否则按无效投标处理。

	3
	★凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，请投标人在投标文件中承诺在交货时提供该产品的“中国强制性产品认证”（CCC认证）证书。

	4
	★本次采购不接受进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

	5
	投标人所投货物属于本国产品的，投标人需填写《关于符合本国产品标准的声明函》《关于本国产品比例的声明函》（见“第六章 投标文件格式与要求”格式五中附件2、附件3）作为价格评审的依据。因本项目采购标的的中国境内生产的组件成本占比相关要求、关键组件要求及关键工序要求暂未实施，因此《关于符合本国产品标准的声明函》中的“规定比例”栏、“关键组件”栏、“关键工序”栏无需填写。

	6
	核心功能演示要求
本项目要求在评审过程中进行核心功能演示，建议供应商在投标文件（首次响应文件）解密时间截止后1小时内到达指定地点（广州市天河区天润路447号广州市政府采购中心（太阳广场）四楼供应商等候区）。核心功能演示开始时间由评审委员会确定，如供应商未在评审委员会规定的时间内到达核心功能演示地点进行核心功能演示，评审委员会有权视其放弃核心功能演示。
（一）本项目由有效投标人于评标过程中进行核心功能演示，方案讲解或原型演示或答辩人员的身份由评审专家进行核验，请投标人自行准备相关文件。
（二）授权委托代理人须凭身份证原件参加核心功能演示，参加人数不超过3人（含授权委托代理人在内）。
（三）如核心功能演示过程中需要用到电脑等设备（设备不能共用），请投标人自带，评标现场仅提供电源和投影设备。
（四）核心功能演示时间不超过15分钟。
（五）投标人/供应商的核心功能演示等顺序按《开标一览表》的顺序进行。
（六）多功能室大门尺寸（宽0.8米×高2.1米），多功能室体积（长5米×宽2.7米×高2.4米）。请供应商根据多功能室的大门尺寸和体积安排演示内容或产品。如因多功能室无法满足供应商演示内容或产品，造成的不利后果由供应商自行承担。
（七）核心功能演示内容详见：
1.投标人需展示工业高速摄影仪的分辨率是否支持ROI调节；
2投标人需展示工业高速摄影仪查看采集软件内存和存储的空间大小；
3.投标人需展示工业高速摄影仪检测采集软件是否能采集到可见光图像。

	7
	采购人拟采购的工作站、实验台，属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围，投标人需填写《政策适用性说明》（见投标文件格式）并提交相关证明材料（证明材料包括：1.该产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的相关内容页，并对相关内容作圈记；2.市场监管总局公布的参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录截图；3.该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书），作为技术评审的依据（注：《环境标志产品政府采购品目清单》投标人可查询中国政府采购网，网址http://www.ccgp.gov.cn）。



1、采购项目需实现的功能和目标
通过开展精密微纳智与检测实验室项目，加强应用型科研和产教融合，提高学生精密驱动、微纳加工与检测等前沿技能，达到了探索创新人才培养模式、提升教学科研水平、促进区域产业升级的绩效目标。项目构建高精度实训平台，支持教学与科研深度融合，对标“新双高”计划，助力智能制造工程本科专业建设，培养高素质技术技能人才。
采购清单
	序号
	货物名称
	数量
	计量单位
	是否进口
	单价最高预算（元）

	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]1
	高频功率放大器
	2
	台
	否
	19,000.00

	2
	阻抗分析仪
	1
	台
	否
	15,800.00

	3
	函数任意波形发生器
	1
	台
	否
	5,000.00

	4
	示波器
	1
	台
	否
	5,000.00

	5
	双目体视显微镜
	1
	台
	否
	1,000.00

	6
	光谱共焦位移传感器
	1
	台
	否
	40,000.00

	7
	直流功率放大器
	2
	台
	否
	92,000.00

	8
	多维度全场扫描激光测振仪
	1
	台
	否
	980,000.00

	9
	机箱式压电控制器
	1
	台
	否
	30,000.00

	10
	NS-CS 多通道纳米电容传感器控制器
	1
	台
	否
	80,000.00

	11
	实时仿真系统
	1
	台
	否
	170,000.00

	12
	气浮隔振光学平台
	1
	台
	否
	50,000.00

	13
	工业高速摄影仪
	1
	台
	否
	437,000.00

	14
	激光共聚焦显微镜
	1
	台
	否
	850,000.00

	15
	镀膜机
	1
	台
	否
	900,000.00

	16
	磁控溅射镀膜系统
	1
	台
	否
	530,000.00

	17
	工作站
	1
	台
	否
	38,000.00

	18
	[bookmark: OLE_LINK29]实验台
	4
	台
	否
	8,750.00

	总价（元）：4,388,800.00



技术参数要求
	序号
	货物名称
	技术参数要求（包括性能、材料、结构、外观、安全或服务内容和服务标准）

	1
	高频功率放大器
	[bookmark: OLE_LINK27]1.最高输出电压：600Vp-p
2、最大输出电流：2Ap-p
▲3、工作频率范围：5KHz--150KHz（需提供制造商公布的说明书扫描件或产品彩页扫描件或技术白皮书扫描件作为佐证材料）
4.非线性失真度：<2%
5.输出信噪：>80db
6.输入阻抗：10KΩ
7.输入信号幅值：0一士5Vp

	2
	阻抗分析仪
	1.频率范围：1KHz‾5MHz
2.测量指标：所有参数、图形
3.基本精度：<0.1%
4.测量速度：5 秒/件（1000 点扫描）
5.频率精度：±10ppm
6.相位分辨率：0.15度

	3
	函数任意波形发生器
	1.上限输出频率：80MHz
2.采样率：1.2GSa/s(4X内插）
3.垂直分辨率：16bit
4.正弦波：1μHz-80MHz
5.方波：1μHz-25MHz
6.脉冲：1μHz-25MHz
7.通道：2

	4
	示波器
	1.带宽：200MHz
2.实时采样率：4通道系列采用两片1GSa/sADC芯片通道全部开启时，每通道采样率500MSa/s，通道交织模式采样率1GSa/s
3.存储深度：非交织模式7Mpts/CH，通道交织模式14 Mpts/CH
4.波形捕获率：200,000 wfm/s (Sequence 模式）
5.触发类型：边沿（Edge)、斜率（Slope)、脉宽（Pulse width)、窗口（Window)、欠幅（Runt)、间隔（Interval)、超时（Dropout)、码型（Pattern)、视频（Video)、串行触发（IIC、SPI、UART/RS232、CAN、LIN)
6.USB任意波形发生器：单通道，最高输出频率25MHz，采样率125MSa/s，波形长度16kpts

	5
	双目体视显微镜
	1.光学倍率（以实际选择配置为准）：3.5X-180X
2.观察头：45°倾斜，360°旋转双目头，瞳距调节范围55-75mm，调节屈光度＋5
3.工作距离：90mm-110mm
4.物镜倍数：0.7~4.5X
5.调焦托架，调焦镜架，调焦手轮松紧可调，升级范围50mm
6.上光源：LED可调光源

	6
	光谱共焦位移传感器
	1.工作距离：≤24.8mm
2.量程：±1，25mm
3.线性精度：±0.62μm
4.分辨率：≤6nm
5.光点直径：≤13μm
6.最小可测厚度：≤83μm

	7
	直流功率放大器
	[bookmark: OLE_LINK20]1.输出形式：单端输出
★2.带宽（-3dB）：DC~500kHz（投标文件内须提供制造商对社会公开公布的说明书或产品彩页为佐证材料）
3.最大输出电压：310Vp-p（±155Vp）
4.最大输出电流：0.75Ap（DC~50Hz）2.12Ap,1.5Arms（>50Hz）
5.最大输出功率：328.6Wp
6.保险丝：8A/250V
7.电压增益：X0~100（0.1 step/1 step）
8.负载RL上限：≥206Ω（DC~50Hz），≥72.5Ω（>50Hz）

	8
	多维度全场扫描激光测振仪
	1.激光参数：波长600–650 nm，功率<2 mW（I级安全）
★2.工作距离：标准0.02–8 m（最远≥8 m）（投标文件内须提供制造商对社会公开公布的说明书或产品彩页为佐证材料）
3.显微镜头性能：
  - 5倍：斑点≤5 μm，工作距离≥13 mm，视场≤1.5×1.2 mm
  - 10倍：斑点≤3 μm，工作距离≥9 mm，视场≤0.75×0.55 mm
  - 20倍：斑点≤1.5 μm，工作距离≥3 mm，视场≤0.4×0.3 mm
4.速度测量线性误差：所有档位≤0.5%
5.成像系统：实时高清色彩，360倍变焦（30倍光学+12倍数字）
★6.振动频率范围：DC～3 MHz（投标文件内须提供制造商对社会公开公布的说明书或产品彩页为佐证材料）
7.速度测量：最大12 m/s，≥20档量程，分辨率优于0.001 μm/s/Hz
▲8.位移测量：最大2 m，≥30档量程，分辨率优于0.31 pm（需提供制造商公布的说明书扫描件或产品彩页扫描件或技术白皮书扫描件作为佐证材料）
▲9.扫描能力：≥512×512测量点，最高支持≥10000点；最小测试对象≤0.05×0.05 mm MEMS，最大≥0.5×0.5 m（需提供制造商公布的说明书扫描件或产品彩页扫描件或技术白皮书扫描件作为佐证材料）
10.扫描角度：分辨率<0.001°，稳定性<0.001°/h，最大30点/秒

	9
	机箱式压电控制器
	1.输入模拟信号：单极性0~+10V
2.输出电压纹波（mV）：≤10
3.输出电压：0-150V
4.电压稳定性：＜ 0.1%F.S.（满量程）/8小时
5.模拟输入阻抗（KΩ）：100±20%
6.空载满幅值带宽：10KHz

	10
	NS-CS 多通道纳米电容传感器控制器
	1.量程：400um
2.带宽：1KHz
3.分辨率RMS：2.5nm@1KHz
4.电压输出范围：-10V-+10V

	11
	实时仿真系统
	一、实时仿真控制系统基本要求：
1.处理器≥12核心20线程，内存≥16G，硬盘≥500G（SSD），网口≥2路千兆网口，串口≥2个
2.外扩接口：至少支持7路PCIe（2*x16+1*x8+3*x4+1*x1）至少可以支持以下基于PCIe的拓展板卡种类：数据采集卡、EtherCAT总线卡、CAN卡、CAN-FD卡、串口卡、多功能卡；不少于1路HDMI接口
二、数据采集卡参数要求：
1.AD模拟量输入
（1）AD通道数≥32路单端/16路差分，采样精度≥16bit
（2）最大采样速率≥500Ksps
（3）采样范围，支持±10V、±5V、±2V、±1V
（4）多通道采样速率：各通道最大采样速率/设置的采样通道总数
2.DA模拟量输出
（1）DA通道数≥4路，采样精度≥16bit
（2）最大采样速率≥100Ksps
3.DIO数字量输入输出
（1）通道数：≥16路
（2）电气标准：TTL兼容
（3）配置方式：程控I/O方向与状态
三、CAN卡参数要求：
1.CAN通道数≥4路
2.同时支持CAN2.0A和CAN2.0B协议
3.波特率：5Kbps～1Mbps可编程任意设置
4.数据接收能力：14000帧/秒/通道
5.数据发送能力：14000帧/秒/通道
四、软件功能要求：
▲1.为了方便教学和科研，采用MBD的开发方式，系统支持MATLAB/Simulink软件和软件工具箱；（需提供制造商公布的说明书扫描件或产品彩页扫描件或技术白皮书扫描件作为佐证材料）
2.集成于MATLAB Simulink环境中的功能模块库系统，提供EtherCAT主站、EtherCAT从站、CAN/CANFD、ADDA、IO、UART、多编码器等IO板卡Simulink工具箱，提供飞控px4硬件支持包、人形机器人、四足机器人等机器人Simulink工具箱
3.实时代码生成组件：集成于MATLAB/Simulink环境中，实现由MATLAB/Simulink模型自动生成x86_64架构处理器目标代码。提供代码生成相关工具链并集成到MATLAB/Simulink中，支持x86_64处理器
4.控制器采用实时Linux操作系统，支持多任务多线程

	12
	气浮隔振光学平台
	1.固有频率：竖直方向＜ 1.2~3Hz ；水平方向＜ 1.2~3Hz
2.平面度：0.02~0.05mm/600mm×600mm
3.台面：上台板4~6mm厚不锈钢
4.底板：下底板4~6mm厚，表面喷黑塑处理
5.台面厚度：200mm
6.负载能力（kg）：900

	13
	工业高速摄影仪
	★1.分辨率：≥1280*1024（满幅帧率≥15800fps）；1280×808≥20000fps；最高帧率≥1150000fps（投标文件内须提供制造商对社会公开公布的说明书或产品彩页为佐证材料）
2.像元尺寸：≤14.6μm，黑白芯片
3.最短曝光时间：≤100ns，曝光时间可按10ns步进连续可调，PIV双曝光功能，双曝光间隔最小210ns
4.存储模式：双存储模式（DDR内存容量≥40GB；硬盘容量≥4TB），支持内存模式/硬盘模式软件切换；数据传输接口：万兆网口、千兆网络，自适应网络配置；主机端M12 X型8芯接口；兼容2.5G网络传输，实际传输速度≥1.5Gbps
★5.高动态模式：动态模拟偏执电压调整范围0-100倍；数字增益0-16倍可调；模拟增益×2/×4/×8倍可调（投标文件内须提供制造商对社会公开公布的说明书或产品彩页为佐证材料）
6.镜头接口：Sony E口（可拆卸更换），兼容F口、EF口、C口等主流镜头，EF镜头控制，支持加装EF镜头控制转接环（E口转EF口/C口转EF口），支持远程软件控制
7.辅助对焦功能：支持方差、Tenengrad梯度、Laplacian梯度对焦方法；支持区域、全局对焦模式；虚拟设备功能：支持添加虚拟设备，无连接状态下完成参数调整、预览、采集与下载
8.静态测量功能：支持预览图像和内存模式下静态测量（无需下载），包含两点间距、多点间距、三点角度、四点角度、半径、直径、圆心距离、计数、2点测速等
9.保存格式：支持RAWW、MRAW、SSF、AVI、JPEG、BMP、TIFF、PNG；支持H264、MJPEG、HumffYUV压缩；AVI导出播放速度可选

	14
	激光共聚焦显微镜
	1.★基于尼普科夫阵列螺旋微孔转盘，影像系统：≥1024×1024（投标文件内须提供制造商对社会公开公布的说明书或产品彩页为佐证材料）
2.物镜转塔：5孔电动切换
[bookmark: OLE_LINK22]3.★物镜：5X、10×、20X、50×（APO）、100X（APO）（投标文件内须提供制造商对社会公开公布的说明书或产品彩页为佐证材料）
4.▲XY位移台：行程≥100×100mm，电动控制，配置360°手动旋转盘（需提供制造商公布的说明书扫描件或产品彩页扫描件或技术白皮书扫描件作为佐证材料）
5.Z向扫描范围≥10mm
6.▲台阶高度测量精度≤1%（5μm台阶高标准块）（需提供制造商公布的说明书扫描件或产品彩页扫描件或技术白皮书扫描件作为佐证材料）
7.台阶高度测量重复性≤20nm（5μm台阶高标准块）
8.宽度测量精度≤±2%
9.宽度测量重复性≤40nm
10.光源安全功能：要具备光源设置无人值守下的自动熄灯功能，当检测到鼠标轨迹长时间未变动后会自主降低熄灭光源，防止光源高亮过热损坏，并有效延长光源使用寿命
11.★镜头安全功能：设备配备压力传感器，并在镜头处进行了弹簧结构设计，确认当镜头碰撞后弹性回缩，进入急停状态大幅减小碰撞冲击力，有效保护镜头和扫描轴，消除人为操作的安全风险（投标文件内须提供制造商对社会公开公布的说明书或产品彩页为佐证材料）
12.★可实现根据给定坐标位置的多点自动化测量，并可实现mark点识别后的自动位置校正、多点自动对焦与测量（投标文件内须提供制造商对社会公开公布的说明书或产品彩页为佐证材料）

	15
	镀膜机
	★1.极限真空度：8X10-5Pa（投标文件内须提供制造商对社会公开公布的说明书或产品彩页为佐证材料）
2.工作真空度：6.0X10-3Pa
3.抽速：
从大气抽至6.0X10-3Pa，≤20分钟(空炉、冷态)
从大气抽至2.0X10-3Pa，≤60分钟(空炉、冷态)
4.压升率：≤0.2Pa/小时
★5.镀膜有效区：200(H)* φ600 mm（投标文件内须提供制造商对社会公开公布的说明书或产品彩页为佐证材料）
6.炉内最高加热温度：500℃（工件温度）
7.电气控制系统：PLC全自动控制，可运行多种工艺设置

（二）配置要求：设备为模组化柔性设计，支持设备后期升级改造。可根据后期实验需要按需更换安装溅射模组，离子源模组等。
1.真空炉体、炉门：
1)炉体结构为立式八角型，框架式结构，七个工作面可根据需要调整功能模块使用，灵活方便
2)SUS304不锈钢焊接组成
3)炉体各个法兰面均有独立冷却水道，真空侧焊缝与冷却水隔离设计
4)有效尺寸：200(H)*φ600 mm，真空室侧壁厚25mm，真空炉体上下盖板厚30mm，立式单开门结构，炉体后方布置加热器，左右侧壁各布置1支f160弧源孔位，与炉体门框相邻的左右侧壁加热器，炉体顶部布置抽气接口
5）炉门为前开门结构，门框厚32毫米（加工后），门板内壁厚25毫米，与门框相邻的两个侧壁各布置1支φ160 mm弧源孔位，炉门中间法兰安装侧向离子刻蚀装置
6)炉体顶部布置为抽气口，炉体下盖中心为转架接口
7)真空室内、外表面采用电解抛光技术，可长久保持外观效果，易于清洁
8)挂装式双层衬板SUS304不锈钢
内层（喷砂层）厚度为3mm，2套
外层（反射层）厚度为3mm，1套
9)反应气体接入系统：大于等于三路，6mm不锈钢管路，外卡套安装，方便调整及拆装
10）炉体支架、气管、水管、电线、电缆桥架一体完成，表面喷塑防腐处理
▲11）预留磁过滤安装接口和位置（需提供制造商公布的说明书扫描件或产品彩页扫描件或技术白皮书扫描件作为佐证材料）
▲12）四个靶位必须均布于360°炉腔内，即靶间距90°（需提供制造商公布的说明书扫描件或产品彩页扫描件或技术白皮书扫描件作为佐证材料）
2.电弧蒸发源：
4个电弧蒸发源，炉体2支，炉门2支；要求：设备配置的ARC160弧源，水冷采用金属膜片冷却，弧靶磁场采用永磁复合电磁驱动，靶面烧蚀均匀，靶材利用率最高可达50%
3.加热及温度测量：
在炉壁侧壁安装，采用不锈钢铠装蛇形加热器(3套)，总功率约15KW；密封法兰带水冷结构，接线端子带绝缘保护罩；温度测控采用温控表，分上下两层加热，可单独、阶段性控温，PID控制；温度控制范围：100-500℃
4.工件公自转系统：
1）▲采用公自转结构，带三维旋转接口，可实现三维或四维旋转，挂具支杆两套；一维公转：大的公转台绕炉腔中心连续360°旋转，不能出现卡顿和倒转。转速0～30转／分连续可调，通过触摸屏操作；二维自转：在公转台上设置至少四根自转杆，围绕自身的轴心旋转，自转转速可通过公转联动或者独立调节；三维自转：在每根自转杆上，设置一个圆形转盘，转盘外边缘360°均布可自转小杆，自转小杆转速可通过公转联动或者独立调节。自转小杆最下端做孔，可穿铁丝以便悬挂样品；小杆最上端做盲孔，可以安插圆柱形样品。（需提供制造商公布的说明书扫描件或产品彩页扫描件或技术白皮书扫描件作为佐证材料）
2）带转盘旋转实时监控功能，异常情况报警
5.侧向离子刻蚀装置：刻蚀装置安装在炉门法兰处，配阴、阳极、屏蔽罩板及刻蚀电源，共一套
6.真空系统：
1）分子泵1台，抽速不低于2000 L/s（氮气）, 口径250毫米 ，转速调速范围：20%-100%范围内任意调速
2）双级直联旋片泵1台，抽速不低于90M3/h，内置油逆止阀，实现泵无返油现象
3）插板阀：DN250气动插板阀
4）预抽阀及前级阀，采用气动密封形式，同时应选用名牌铝合金气缸，放气阀设置空气过滤功能，加消声器
5）真空管道上加装粉尘过滤器
6）真空管道：采用SUS304不锈钢管道及波纹管
7.电气控制系统：
采用以PLC自动化控制系统，所有的控制部分主要由PLC来完成，实现对真空抽气设备和辅助系统设备的控制以及真空度、压力传感器等信号采集控制系统，可以实现全自动运行。镀膜工艺曲线包含以下参数:烘烤温度，镀膜真空度，工艺气体类型，工艺气体流量，靶位选择，镀膜时间，离子源轰击时间，工件架变速控制及公自转速率等。
可手机远程监控及操作。主控单元可设置参数及工作点，并根据预设置工艺流程，实现对整机全自动、半自动、及手动控制；可设置并存储多种工艺，用户可根据不同产品需求选择调用，带管理员密码，可防止其他人员误操作。带实时曲线、历史曲线查询功能；与此同时，控制系统可监控各泵、阀门工作状态，故障发生时报警并作出相应处理；监控进水管路及各靶回水管路温度，过温报警，及时处理并发出警示；监控冷却水压力变化，在压力不足或过压情况下报警，以便系统故障处理；监控偏压电源、溅射电源、弧电源等的电压、电流；除此之外，控制系统可采集真空内真空度，监控气体流量，专业性的电磁兼容性设计，抗干扰，无死机现象。
8.气体质量流量计：
采用RS485通讯方式，其中：300SCCM/2台；500SCCM/2台；标定气体：N2；响应时间：300MS(气特性)
9.真空计：
ZDF5227复合真空计
ZJ52T热偶金属规格(3支)
ZJ27玻璃电离规管(1支)
10.弧电源：输出电流0-220A，功率10KW，采用外控，RS485通讯方式控制，冷却方式为风冷，共4套，选用国内知名品牌
11.偏压电源：
输出功率：10KW
输出模式：恒流、恒压、恒功率
控制模式：模拟量、通讯方式
冷却方式：水冷
频率：2-200KHz可调
12.水冷系统：
1）提供15匹冷水机+1M3不锈钢保温水箱变频水泵
2）所有主管道及配件材质均为SUS304不锈钢材料，并配有水流量传感器和水温传感器，水冷系统适宜水温应为20～25℃，水压为0.2～0.3MPa，镀膜机总体冷却水用量应不少于10T/h
3）上盖、底板、舱体侧壁均采用高效水冷，特别是靠近靶位的地方。不算前期准备时间，在四靶全开，正式开始镀膜持续2小时后，炉体外壁温度不得高于55℃
13.气动控制系统：
主要由气动控制阀岛、先导式2位4通换向阀、压力传感器、气动三联件、6、8毫米PU管等组成，选用知名品牌
14.提供多种镀膜工艺：
设备附带硬质涂层主流涂层制程：TiN、TiCN、CrN、AlCrN、TiSiN、TiAlN等；其它涂层，可免费按需提供，或者开发
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	磁控溅射镀膜系统
	1.真空腔：材质为SUS304，内部镜面+电解抛光，半导体级清洗
▲2.系统极限真空度：≤5.0×10-5Pa（需提供制造商公布的说明书扫描件或产品彩页扫描件或技术白皮书扫描件作为佐证材料）
3.系统抽速：从大气开始抽气：溅射室30分钟可达到5×10-4Pa
▲4.超高真空磁控靶：3英寸靶数量3套（需提供制造商公布的说明书扫描件或产品彩页扫描件或技术白皮书扫描件作为佐证材料）
5.直流溅射电源：500W，数量1台
6.射频溅射电源：不小于750W，数量1台
7.加热样品台：≥4英寸样品，炉丝加热温度500℃
8.真空测量系统：全量程真空计1套
9.系统抽气系统：1300L/S分子泵1台，8L/S干泵1台
★10.成膜均匀性≤±5%（投标文件内须提供制造商对社会公开公布的说明书或产品彩页为佐证材料）
11.具备自动工艺设置功能，要求具备报警信息、参数设置、工艺设置、镀膜控制、真空控制等功能模块
12.设备控制系统、自动镀膜、自动真空、半自动镀膜、报警故障解除、工艺设置等功能
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	工作站
	
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求

	1
	产品规格
	CPU规格
	★CPU信息
	物理核心数：≥8核；
线程：≥16线程 主频：2.8GHz最大睿频5.2GHz；

	2
	产品规格
	内存规格
	★内存配置容量
	2*16G

	3
	产品规格
	
	★内存类型
	DDR5

	4
	产品规格
	存储设备规格
	★固态盘数量
	2个

	5
	
	
	★固态盘类型
	SSD

	6
	产品规格
	
	★固态存储尺寸
	2.5寸

	7
	产品规格
	
	★单个固态盘数量
	1.92T

	8
	产品规格
	
	★机械硬盘数量
	标机4个最大支持8个

	9
	产品规格
	
	★网卡
	双口千兆

	10
	产品规格
	
	★机箱样式
	4U塔式

	11
	产品规格
	
	★电源
	300W

	12
	产品规格
	
	★操作系统
	Ubuntu

	★所投产品需满足或优于财政部、工业和信息化部印发的《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》中加“*”的指标要求，投标文件内提供承诺函，格式自拟。
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	实验台
	1.实验台台面为大理石，长宽高尺寸约：2.5m*1m*0.85m



[bookmark: OLE_LINK5]商务要求
[bookmark: OLE_LINK6]1、供货要求（全新、无划痕，包装要求，随机工具，手册等）
1.1中标人提供完好、全新的原包装产品（包括零配件），随机技术资料齐全。产品符合国家质量检测标准，必须具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。进口货物必要时应提供相应的报关单据（原件备查）。
1.2中标人应当保证其交付给采购人的货物或服务不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控采购人实施的技术侵权的，中标人应当承担全部责任。采购人在使用该货物或服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由中标人负责。
1.3中标人保证所提供的货物或服务为中标人通过合法来源依法取得，如应采购人要求，中标人有义务向采购人提供相关证明材料。

2、交货时间、地点、方式
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK21]交货期：本项目须在合同签订后180个日历日内完成供货、安装、调试；
交货地点：广州市番禺区市良路1342号广州职业技术大学9124实训室。

[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK11]3、项目服务要求（前期：安装、调试；后期：质量保证期、售后服务、培训方案、保险等）
3.1中标人技术工程师负责现场的免费安装、调试；如需特殊安装条件的，中标人应当发货前30天内与采购人进行场地安装事宜的确认。
3.2货物运抵安装现场后，采购人应当与中标人共同开箱；中标人技术工程师负责现场的免费安装、调试；验收结果以采购人的验收报告为最终验收结果，验收时发现短缺、破损,采购人有权要求中标人立即补发和负责更换。
3.3中标人应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,中标人有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录,仪器设备测试结束后,由中标人技术人员签字后交给采购人验收。
3.4中标人应提前一周将发货信息提供给采购人。货物到达后，采购人应将到货信息立即通知中标人。中标人应协助采购人于到货后一周（7天）内将设备在安装基础上就位，并做好现场安装调试、验收的各项准备工作，包括必要的试件、刀具及检具等。验收期应最晚不迟于交货后90天内，除双方协商的特殊情况外。
3.5中标人需为本项目配备足够的售后服务力量；如果仪器设备发生故障，中标人要排查故障并修复至原最终验收指标和性能的要求。
3.6中标人提供仪器设备的质量保证期为验收完成后24个月（质保期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理），并提供相关保修文件材料。
3.7中标人售后服务响应时间（24小时热线电话、电子邮件）：电话响应时间要求1小时内，到场响应时间要求24个小时内（指从接到报障至到达故障现场的时间）；电子邮件响应时间要求为24小时内。
3.8为保证中标人所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于采购人运行维护，中标人必须对采购人培训合格的维护和管理人员。
3.9中标方应在产品安装调试后负责开展设备操作培训，培训地点由学校提供，培训不少于10天，培训人数不限。在项目验收后的三年内，每年安排不少于2次现场或其他方式培训，培训时间、地点与采购人协商确定。
3.10中标人提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意。
3.11货物到达采购人指点地点前的包装、运输等均由中标人负责。针对特殊设备应使用崭新坚固的木质包装（标准包装，必要时为木质烟熏包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；中标人应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。

[bookmark: OLE_LINK31]4、验收要求
4.1当同时满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：
a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。
b、货物符合采购文件技术规格书的要求，性能满足要求。
c、货物具备产品合格证。
4.2对于采购人不具备验收测试环境的设备和软件等，可考虑增加验收条款在厂家发货前进行验收测试，或要求提供有资质的第三方测试报告。
4.3验收时采购人将核对中标供应商实际供货与其《关于符合本国产品标准的声明函》的一致性，必要时可抽查《声明函》承诺。
4.4收到供应商验收申请后7个工作日内组织履约验收。

5、付款要求（分期付款比例等）
1.签署合同生效且财政资金到位后5个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总额的30%；
2.项目验收完成，且现场培训完成后，5个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总额的70%；
3.以上款项在中标人提交付款申请（首期款无须申请）及相应发票并由采购人监理单位审核确认后启动办理支付程序，采购人向财政主管部门完成支付材料提交即视为完成支付手续，具体款项支付时间视财局资金到位情况而定。
附件：异常低价审查

根据财政部2026年1月14日发布的《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》规定，本项目将对投标人的异常低价进行审查。
（一）如投标人报价中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标(响应)审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
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