## 采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

4、指标类型“▲”为核心产品，★为重要指标，其它均为一般指标。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 国产设备：验收合格后，采购人一次性支付全额货款。 进口设备：外贸合同签订后，由采购人通过进出口业务代理公司开出全额信用证（100%L/C），90%见单即付，10%验收合格后支付。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 合肥工业大学翡翠湖校区，采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 国产设备：合同签订后4个月内完成供货安装及调试；进口设备：外贸合同签订后8个月内完成供货安装及调试 |
| 4 | 免费质保期 | 国产设备：免费质量保证期要求不低于3年； 进口设备：免费质量保证期要求不低于1年。 免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。 |
| 5 | 所属行业 | 工业 |

- 采购需求

（一）采购标的名称及数量

- 1)第1包   高亮白光光源

| 序号 | 采购标的名称 | 数量 | 进口/国产 | 安装地点 | 单项限价（万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲LDLS高亮宽谱光源 | 1套 | 进口 | 工培楼 | 170 | 170 |

- 2)第2包 高精度六足并联调整台

| 序号 | 采购标的名称 | 数量 | 进口/国产 | 安装地点 | 单项限价（万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲高精度六足并联调整台 | 1套 | 进口 | 工培楼 | 65 | 65 |

- 3)第3包 显微系统装调用平行光管

| 序号 | 采购标的名称 | 数量 | 进口/国产 | 安装地点 | 单项限价（万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲300mm离轴反射式平行光管 | 1套 | 国产 | 工培楼 | 210 | 210 |
| 2 | 可见光平行光管 | 1套 | 国产 | 工培楼 | 80 | 80 |

（二）技术要求

第1包: 高亮白光光源

| 序号 | 采购标的名称 | 技术参数、性能要求 | 数量 | 单项限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲LDLS高亮宽谱光源 | - ★1. 波长范围：170nm-2500nm； - 2.同步输出：自由空间； - ★3. 输出功率：≥10W； - 功率稳定性：≤1%@4h； - 数值孔径：0.5； - ★6. 寿命：≥10000h； - 7. 配件包括：光源主机、专用冷水机、光栅单色仪、光源耦合器、光纤输出耦合器等； - 8. 提供相应的控制软件； - 9. 可实现宽带光输出和单色光输出； - ★10. 输出波长可调谐；自由空间和光纤输出，自由空间输出覆盖光源工作波段，波段范围350nm-2100nm； - 具有功率自校准功能，覆盖400nm-1700nm； - 功率自校准模块检测器有效像素：≥3000×3000（400nm-1000nm），≥320×256（950nm-1700nm）； - 13. 光栅运动方式：在轴扫描； - 14. 配备定制化光源耦合件。 | 1套 | 170 |

- 第2包：高精度六足并联调整台

| 序号 | 采购标的名称 | 技术参数、性能要求 | 数量 | 单项限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲高精度六足并联调整台 | - ★1. 负载能力：≥500N； - ★2. 单向重复精度X、Y、Z-典型值：≤±0.125μm，≤±0.125μm，≤±0.1μm； - ★3. 单向重复精度 ΘX，ΘY，ΘZ-典型值：≤±0.1mdeg，≤±0.1mdeg，≤±0.125mdeg； - ★4. 行程范围 X、Y、Z：≥±59mm，≥±54mm，≥±25 mm； - ★5. 行程范围 ΘX、ΘY、ΘZ：≥±15°，≥±14.5°，≥±30°； - 6. 配备6自由度运动控制器； - 7. 最小位移增量 X、Y、Z：≤0.2μm,≤0.2μm,≤0.1μm； - 8. 最小位移增量 ΘX、ΘY、ΘZ：≤0.2mdeg, ≤0.2mdeg, ≤0.2mdeg； - 9. 最大速度 X、Y、Z：≥80mm/s,≥70mm/s,≥25mm/s； - 10. 最大速度（ΘX、ΘY、ΘZ）：≥15°/s,≥ 15°/s,≥ 40°/s； - 11. 具有4通道14位的模拟—数字转换器，可以使用脚本与运动过程集成。模拟输入可通过外部模拟输入进行转换，以直接控制运动轴的位置或速度。 | 1套 | 65 |

- 第3包：显微系统装调用平行光管

| 序号 | 采购标的名称 | 技术参数、性能要求 | 数量 | 单项限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲300mm离轴反射式平行光管 | - 1. 具备口径≤300mm的光学镜头及光学系统的焦距测量功能； - 2. 具备成像质量（如鉴别率、星点、Nyquist频率下的MTF等）测量功能； - 3. 具备检测光学系统整机的离焦量检测功能； - 4. 附件包含宽谱波长可调谐光源、积分球等； - 5. 提供靶标≥10种； - ★6. 常规工作波段：300nm-14000nm； - 7. 深紫外工作波段:180nm-300nm； - ★8. 光管口径：≥300mm； - ★9. 光管焦距：≥3m； - ★10. 光管视场角：≥0.4°； - ★11. 全视场波像差≤1/10波长@632.8nm； - ★12. 中心视场波像差≤1/20波长@632.8nm； - 13. 出光准直性：≤5arcsec。 | 1套 | 210 |
| 2 | 可见光平行光管 | 1. 功能：口径≤100mm的光学镜头及光学系统的焦距和成像质量（如鉴别率、星点、Nyquist频率下的MTF等），也可用于检测光学系统整机的离焦量； 2. 附件：宽谱波长可调谐光源、积分球、靶标≥10种； 3. 工作波段：可见光； ★4. 光管口径：≥100mm； ★5. 光管焦距：≥4m； ★6. 光管视场角：≥3°； ★7. 波像差：全视场≤1/20波长@632.8nm； 8. 出光准直性：≤5arcsec； 9. 工作环境温度：15℃-30℃。 | 1套 | 80 |

- 三、报价要求

项目最高限价：详见招标公告。

供应商的投标报价高于本项目最高限价或单项最高限价均为无效报价。

本项目报总价，报价包含完成本项目全部内容所产生的一切费用，包含货物的供货、包装运输(包括卸车及就位至采购人指定的安装地点)、运输保险（全额投保到采购人指定地点）、安装、调试、验收、售后服务等所有内容，整体安装完成后必须完成一次精细化保洁，费用包含在报价中，履约期间采购人不再追加任何费用，供应商报价时综合考虑报价风险。在本项目交付验收前如发生安全事故，供应商承担全部责任及相关费用。

四、包装和运输要求：

1、包装：货物交货时应按国家有关标准要求进行包装。

2、方式：包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标供应商负责。包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)和项目所在地的气候特点，以及露天存放的需要。

3、其他要求：投标人负责设备运输费、卸车费、安装费等交付验收前的全部费用，如期间发生安全事故，投标人承担全部责任及相关费用。

4、保险要求：由投标人根据设备价值自愿购买。

五、履约验收标准：

1、所供产品规格、数量符合招标文件和供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

2、所供产品材质、颜色符合招标文件和供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

3、所供产品外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。

4、所供产品结构牢固，无安全隐患。

5、如有抽检要求的，检测结果符合招标文件和供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

6、所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

7、招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

六、培训要求

设备到货后，中标人应委派经验丰富的技术人员来现场安装调试，直到设备进入正常工作状态，达到满意的使用效果。设备安装调试后，在安装现场免费为采购人相关人员进行针对性培训，直到操作人员达到基本正常使用该设备为止。

七、售后服务

- 本项目国产设备：免费质量保证期要求不低于3年；进口设备：免费质量保证期要求不低于1年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。

供应商应在接到报修通知后 8 小时内响应， 24 小时内派技术人员到达现场， 48 小时之内排除故障；需要更换设备或配件的应在 7 日内修复（从甲方提出现场服务要求之日开始算起）， 15 日内不能修复的须及时免费提供备用设备。保修期内的零部件、配件和人工等均为免费。